Załącznik Nr 6 do SIWZ

(pieczęć  Wykonawcy)

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa i adres Wykonawcy: .......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Nazwa i typ (producent) oferowanego urządzenia: ..................................................................................................

| ##### Nazwa przedmiotu zamówienia: Enkapsulator do produkcji różnego typu i wielkości kapsułek |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Lp. | #### Parametry techniczne | Parametry wymagane przez zamawiającego | ##### Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| #### 1. | #### 2. | 3. | ##### 4. |
| I. | Enkapsulator |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne urządzenia | max. 320 x 340 x 290mm (S x G x W) |  |
|  | Waga urządzenia | max. 7 kg |  |
|  | Moc przyłączeniowa | maks. 150 W |  |
|  | Napięcie znamionowe | 120-240 V |  |
|  | Częstotliwość pracy | 50-60 Hz |  |
|  | Dozwolone ciśnienie w systemie | max. 1.5 bar |  |
|  | Szybkość tłoczenia | Od 0,5 do 200 mL/min |  |
|  |  | Zintegrowany z urządzeniem panel do produkcji kapsułek wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  |  | Zintegrowany z urządzeniem moduł pulsacyjny umożliwiający pracę w regulowanym zakresie częstotliwości drgań od 40 do 6000 Hz |  |
|  |  | Zintegrowana z urządzeniem elektroda działająca przy napięciu w zakresie od 250 do 2500 V |  |
|  |  | Zintegrowany blok grzewczy umożliwiający kontrolę temperatury cieczy do maks. 80°C |  |
|  |  | Panel sterowania parametrami procesu enkapsulacji wyposażony w podświetlany ekran dotykowy typu LCD |  |
|  |  | Pokrętło umożliwiające precyzyjną regulację ciśnienia powietrza w zakresie do 1500mbar |  |
|  |  | Wizualizacja procesu enkapsulacji za pomocą lampy stroboskopowej |  |
|  |  | Urządzenie wyposażone w port umożliwiający podłączenie butli z gazem wraz z dedykowanymi przewodami i reduktorami. |  |
|  |  | Autoklawowalne materiały będące w kontakcie z próbką |  |
|  | Zestaw dyszy ciśnieniowych do produkcji pojedynczych kapsułek, wykonane ze stali nierdzewnej wraz z statywem | Średnica dyszy: 0.08, 0.12, 0.15, 0.2, 0.3, 0.45, 0.75 i 1.0 mm |  |
|  | Średnica otrzymanych kapsułek dla dysz pojedynczych | Od 150 do 2000 µm |  |
|  | Szklane butle ciśnieniowe z portami PTFE, rurkami i filtrem powietrza | 0,5 i 1 L |  |
|  |  | Zestaw uziemiający |  |
|  | Wymagane akcesoria w ramach zamówienia |  |  |
|  | Dysze koncentryczne wykonane ze stali nierdzewnej do tworzenia kapsułek rdzeniowych, wraz z modułem | 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, i 0.9 mm |  |
|  | Średnica otrzymywanych kapsułek dla dysz koncentrycznych | Od 400 do 800 µm |  |
|  |  | Zapasowy zestaw wężyków silikonowych |  |
|  |  | Zapasowy zestaw uszczelek typu O-ring uszczelniających dysze |  |

Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 3 wszystkie wymagane parametry.  Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK”.

........................................... dnia.......................... 	                    ………………………………………………………………………….

/miejscowość/	Podpis(y) osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców/